## Souhrn
Příloha č. 1 - Technické a objemové specifikace produktů
Přehled
Název přístroje | Cena bez DPH (CZK) | DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Část 1 - Sekvenátor
Část 2 - Laboratorní přístroje

## I. část
Část I. - Přílohy č. 1 - Technické a objemové specifikace produktů
Sekvenátor
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční informace (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadavky na splnění kritéria | Splnění požadavku dodavatelem | Poznámka ke kritériu - zdroj pro ověření splnění kritéria (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
8 – kapilární sekvenační systém s možností rozšíření až na 24 kapilár, které používá vnitřně nepotahované kapiláry | ANO
Kompatibilní se sekvenační chemií BigDye 3.1 a fragmentační analýzou | ANO
Možnost analýzy v kapilárách o délce 36 cm a 50 cm | ANO
Kompatibilní s polymery POP4, POP6 a POP7 | ANO
Možnost analýzy až 368 vzorků/den | min 368 vzorků za den
Možnost fragmentační analýzy s použitím až 6 fluoroforů | ANO
Nový, nerepasovaný přístroj | ANO
Dostupný certifikvoaný servis | ANO
Software pro analýzu sekvenačních a fragmentačních analýz kompatibilní s operačním systémem Windows 7 nebo 8. | ANO
Dodávka musí obsahovat počítač pro ovládání s kapacitou disku alespoň 1TB | ANO, min. 1 TB disk
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II. část
Část II. - Přílohy č. 1 - Technické a objemové specifikace produktů
ELISA Reader, promývačka a inkubátor
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční informace (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadavky na splnění kritéria | Splnění požadavku dodavatelem | Poznámka ke kritériu - zdroj pro ověření splnění kritéria (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Inkubátor
Systém ATP-Line s předehřívací komorou. Více izolovaná komora, průměrné prostorové odchylky 0,1°C. Mikroprocesorový regulátor pro temperaci od + 5°C nad teplotou okolí do +99.9°C s krokem nastavení teploty po 0,1°C integrovaný časovač pro vypínání v intervalu od 0 do 99.59 hodin nebo trvalý provoz Nerezové provedení pro snadnou údržbu. objem: 56 litrů, tolerance +/- 5% rozměry vnitřní: šířka: 360 mm bez tolerance Výška: 420 mm s tolerancí +/- 5% hloubka: 380 mm s lolerancí +/- 5% rozměry vnější: šířka: 560 mm bez tolerance (z důvodu vymezeného prostrou v laboratoři výška: 625 mm s tolerancí +/- 5% hloubka: max. 565 mm (z důvodu omezeného prostoru v laboratoři | ANO
ELISA Reader
Detection modes: Absorbance Read methods: Endpoint. Kinetic, well area scanning (under computer control) Microplate types: 6- to 96-well plates Software: Gen5 Reader Control Software Absorbance Light source: Tungsten halogen Detector: photodiode Wavelength selection: filters Wavelength range: 400 to 750 nm Dynamic range: 0 to 3.0 OD Resolution: 0.001 OD Pathlength correction: no Filter wheel capacity: 5 positions Filters supplied: 4 filters OD accuracy: <1% at 2.0 OD OD linearity: <1% at 2.0 OD <3% at 3.0 OD OD repeatability: <0.5% at 2.0 OD Reading speed (kinetic): 96 wells: 30 seconds | ANO
Promývačka
Microplate Types: 96- and 96-well Onboard Software: Create, edit or run multiple protocols Shaking: Programmable up to 60 minutes Selectable intensity (15 - 19 cycles/second) Soaking: Programmable up to 60 minutes Washing Manifold Types: 8-tube manifold for 96-well washing Volume Range: 25 - 3,000 µL/well, in 1 µL increments Wash Cycles: 1 - 10 Buffer/reagent selection: Auto switching module for up to 3 buffers Supply Bottle: 2 L Dispense Precision: ≤3% CV Residual Volume: Solid bottom plates: ≤2 µL/well Wash Speed: 96 wells, 8-tube manifold, >300µL/well: <130 seconds Flow Rates: High flow to low flow Sterilization: Chemical Fluid Delivery: One positive displacement syringe drive | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: