## Souhrn
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Název přístroje | Počet | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
Biohazard box | 1
Automatický izolátor | 1
Demineralizace vody | 1
PCR box | 1
Termostatická třepačka | 1
PCR cycler (gradientový) | 1
Elektroforéza a příslušenství | 1
Počítače pro výzkum | 6
Laboratorní mrazničky | 3
Laboratorní lednice | 2
Systém pro monitorování teplot v lednicích, mrazácích, místnostech | 1
Nástěnný záložní zdroj pro krytí výpadku el. proudu | 1

## BIohazard
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Model šířky šířky 120 cm | ANO
Box třídy II, typ A2 (70% recirkulace, 30% odfuk do místnosti) | ANO
Obládání: barevný dotykový LCD displej | ANO
Naklopené přední sklo v úhlu 10° | ANO
Snadná a rychlá dekontaminace pomocí průvodce ovládaného přes dotykový displej | ANO
Životnost HEPA filtrů | 10 let
Automatické nastavení výkonu motoru dle aktuálního stavu HEPA filtrů | ANO
HEPEXTM beúnikový systém vedení vzduchu | ANO
Elektronické seřizování ventilátorů | ANO
Diagnostické informace o proudění v boxu zobrazovat na displeji | ANO
Energeticky úsporný motor | ANO
Celonerezový bezesparý svařovaný box | ANO
Místo volné pro nohy pod boxem | ANO
Zázuvka el. proud | min. 1
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Automatický izolátor
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Izolace v jednom běhu RNA a DNA | ANO
Automaticky dávkuje pufry | ANO
Vysoké výtěžky DNA/RNA použitelné pro downstream aplikace | ANO
Od vložení vzroků po ukončení systém nesmí vyžadovat další práci | ANO
Základní doba izolace DNA | 60 min (+/- 10 %)
Základní doba izolace RNA | 75 min (+/- 10 %)
V jednom běhu počet vzorků 1 - 12 | ANO
Protokoly souprav musí být variabilní pro mnoho druhů vzorků (tělní tekutiny, krev, tkáň, sérum/plasma, výtěry apod.) | ANO
Čtečka čárových kódů (Bar kódů) | ANO
Hladina hluku při práci přístroje | do 80 dB
Ovládání přístroje přes dotykový dispej | ANO
Množství izolovaného vzorku 70 - 1000 ul | ANO
Promývání musí probíhat v promývací destičce | ANO
Plastik pro izolaci musí být součástí izolačních souprav | ANO
Způsob míchání vzorků musí být rotací hrotů | ANO
Uchování a přenos dat USB | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Demineralizace vody
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Výkon | min. 10 l/h
Provedení: kompaktní stolní systém s mikroprocesorem řízeným sledováním stavu čisté vody s vlastní diagnostikou a zobrazení výsledků na LCD displeji | ANO
Signalizace hladiny vody v nádržce a potřeby výměny kartdigí | ANO
Odpor: | min. 18.2 MΩ.cm-1
Vodivost: | max. 0.055 mS/cm
Systém vybaven reverzní osmózou | ANO
UV fotooxidace | ANO
UV sterilizace, deionizace a ultrafiltrace | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## PCR box
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
rozměry pracovní plochy | min 55 x 55 cm
Otevírání boxu výsuvem či odklopením nahoru, nikoli do stran z důvodu omezeného prostoru | ANO
Automatický a programovatelný čas dekontaminace | ANO
Manuální nastavení dekontaminace | ANO
Cirkulace vzduchu uvnitř boxu filtrovaného přes filtry zachycující segmenty DNA a následné osvícení UV světlem při práci v boxu, aby nedocházelo k škodlivému ozáření pracovníků laboratoře | ANO
Vyměnitelná plexisklová část boxu | ANO
počet UV zářivek | min 2 ks
Možnost napojení USB disku pro stahování dat o provedených dekontaminacích (záznamy o dekontaminaci pro účely akreditace) | ANO
Zabezpečení proti spuštění UV dekontaminace pokud se boxu pracuje | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Termost. třepačka
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Teplotní rozsah +5°C-50°C nad okolní teplotu po 0.5°C | ANO
Rychlost třepání 50 až 300 rpm | ANO
Integrované teplotní PID řízení | ANO
Min. velikost platformy 250 x 300mm | ANO
Elektronická regulace teploty a rychlosti | ANO
Držáky na min. 8 x 250 ml Erlenmayerova baňka | ANO
Automatické vypnutí přístroje v případě poruchy | ANO
Automatické vypnutí při zvednutí krytu | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## PCR cycler
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kapacita 96 x 0,2 ml zkumavky / 0,2 ml stripy / 96 jamková destička | ANO
Ramp rate: max. 3.4°C/s. | ANO
Průměrná ramp rate: 2.5°C/s. | ANO
Teplotní rozsah 4 - 99 °C | ANO
Teplotní přesnost +/- 0.25°C | ANO
Teplotní uniformita +/- 0.5°C mezi zamkami do 30 s. | ANO
Ovládání pomocí dotykového displeje | ANO
Paměť na 200 programů + možnost uložení dat na USB | ANO
Přesnost teplotního gradientu +/- 0.5°C | ANO
Uniformita v rámci řadi +/- 0.5°C mezi jamkami řady do 30 s. | ANO
Celkový rozsah gradientu mezi řadami až 20°C | ANO
Rozsah rozdílu teplot mezi řadami: 1°C - 5°C | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Elektroforéza a příslušenství
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Elektroforetická vana 1: (Typové označení)
Počet vzorků 16 | ANO
Provedení: lisovaná z jednoho kusu plastu | ANO
2ks nalévací vaničky 10 x 7 cm a 10 x 10 cm | ANO
2ks hřebeny se 16 zuby (1 mm) | ANO
Gumové těsnění usnadňující nalévání gelu | ANO
Hřebeny kompatibilní s multikanálovými pipetami | ANO
Elektroforetická vana 2: (Typové označení)
Počet vzorků 32 | ANO
Provedení: lisovaná z jednoho kusu plastu | ANO
3ks nalévací vaničky 15 x 7 cm, 15 x 10 cm a 15 x 15 cm | ANO
2ks hřebeny se 20 zuby (1 mm) | ANO
Gumové těsnění usnadňující nalévání gelu | ANO
Hřebeny kompatibilní s multikanálovými pipetami | ANO
Elektroforetický zdroj: (Typové označení)
max. 500 V | ANO
400 mA | ANO
120 W | ANO
Možnost nastavení po 1 V a 1 mA | ANO
Dokumentační systém: (Typové označení)
Technologie Blue/green LED sětlo | ANO
Pro použití Green barviček nebo Ethidium bromidu | ANO
Rozlišení fotoaparátu min. 12 megapixelů | ANO
min. třípalcový LCD displej | ANO
Kompaktní provedení | ANO
Transiluminátor s UV světlem: (Typové označení)
Min. rozměry 21 x 26 cm | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Počítače pro výzkum
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Multidotykový LED displej nastavitelný pro práci ve stoje | ANO
Procesor | min. IntelCore i7
RAM paměť | min. 12GB DDR3
Disk SSD min. 32 GB s kombinací HDD nebo pouze SSD min. 128 GB | ANO
WIFI | ANO
Bluethoot 4.0 | ANO
bezdrátový klávesnice a myš | ANO
Operační systém | Windows 8.1 64bit nebo vyyší řada
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Mrazničky
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
NoFrost | ANO
SuperFrost časově řízený | ANO
Spořící přepážka | ANO
Hlučnost | max. 40 dB
Čistý objem mrazicí část: | min. 340 l
Počet kompresorů: 1 | ANO
Počet chladicích okruhů: 1 | ANO
Barva bílá | ANO
Počet teplotních zón: 1 | ANO
Systém chlazení v mrazicí části: dynamický | ANO
Způsob odmrazování v mrazící části: automatický | ANO
Počet hvězdiček mrazící části: 4 | ANO
Typ ovládání: magické oko s LED ukazatelem teploty | ANO
Nastavitelné nožičky: 2 | ANO
Transportní kolečka vzadu | ANO
Transportní úchyty | ANO
Lze přistavit těsně ke zdi | ANO
Délka přívodního kabelu alespoň 220 cm | ANO
Umístění dveří vpravo, s možností výměny | ANO
Analogový ukazatel teploty mrazící části | ANO
Akustická kontrolka otevřených dveří mrazící části: | ANO
Optická a akustická kontrolka poruchy | ANO
Počet zásuvek v mrazící části: 8 | ANO
Poliček v mrazící části: 7 | ANO
Materiál poliček v mrazící části: sklo | ANO
Vnitřní osvětlení mrazící části: boční světlo | ANO
Index energetické efektivnosti: 29,9 | ANO
Umístění dveří vpravo, s možností výměny | ANO
Rukojeť: tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Lednice
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
SuperCool | ANO
Hlučnost | max 37 dB
Počet kompresorů: 1 | ANO
Počet chladicích okruhů: 1 | ANO
Barevné provedení bílé | ANO
Dynamický systém chlazení v chladicí části | ANO
Automatický způsob odmrazování v chladicí části | ANO
Vnitřní digitální ukazatel teploty chladící části | ANO
Kontrolka SuperCool | ANO
Materiál poliček: sklo | ANO
Počet poliček: 7 | ANO
z toho výškově nastavitelných: 6 | ANO
z toho dělitelných: 1 | ANO
Materiál dveřních poliček: sklo | ANO
Počet dveřních poliček: 5 | ANO
Vnitřní osvětlení chladící části: LED stropní osvětlení | ANO
Chladivo: R 600a | ANO
Rukojeť: tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání | ANO
Nastavitelné nožičky: 2 | ANO
Transportní kolečka vzadu | ANO
Transportní úchyty | ANO
Lze přistavit těsně ke zdi | ANO
Odvod roztáté vody | ANO
Příkon: 1,2 A | ANO
Frekvence: 50 Hz | ANO
Napětí: 220-240V | ANO
Délka přívodního kabelu: 210 cm | ANO
Umístění dveří: vpravo, s možností změny | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Monitoring teplot
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení přístroje:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Monitorování min 1x za hodinu | ANO
Záznam o teplotách v XML nebo CSV výstupech pro další zpracování ve vlastním interním systému CRM | ANO
Automatizovaný systém vč. odesílání SMS zpráv při poklesu teplot | ANO
Možnost napojení do systému: | min 15 čidel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Záložní zdroj pro laboratoř
Příloha č. 1 - Technické specifikace přístrojů
Typové označení zařízení:
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Povinná požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Krytí výpadku po dobu: | min. 30 min
Výkon baterií | 1,5kW
Diesel agregát | NE
Instalace na pevno | ANO
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: